Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту государственного стандарта
СТ РК ИСО - 12500-1-2012
«Фильтры для сжатого воздуха.
Методы испытаний. Часть 1.
Масла в виде аэрозолей»
 

Технико-экономическое обоснование разработки стандарта
Создание взаимосвязанных нормативных документов обеспечивающих охрану окружающей среды от возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных последствий, уменьшение средств, затрачиваемых на проведение научно-исследовательских работ, сокращение сроков разработки и внедрение стандарта. Содействие развитию международного сотрудничества, касающегося ответственности за ущерб окружающей среде.
 

Основание для разработки стандарта
Настоящий проект стандарта подготовлен в соответствии с Планом работ по государственной стандартизации на 2012 год, утвержденным приказом первого вице- министра министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 13 мая 2012 года № 82.

 

Характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации является метод испытания коалесцентных фильтров на эффективность удаления ими аэрозолей масел.

 
Информация о соответствии проекта стандарта законодательству Республики Казахстан
Проект стандарта соответствует требованиям законодательства и техническим нормам, действующим в Республике Казахстан.

В проекте стандарта реализованы нормы законов Республики Казахстан «О техническом регулировании» № 603-2 от 9 ноября 2004г., «Об обеспечении единства измерений» № 53-2 от 7 июня 2000 г., «Экологический кодекс Республики Казахстан» № 212 от 9 января 2007г.

Правилами разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие государственных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий РК № 40 от 23 апреля 2010 года.
СТ РК 1.2-2008 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок разработки государственных стандартов и стандартов организаций;

СТ РК 1.5-2008 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов;

СТ РК 1.9-2007 Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации в Республики Казахстан.

Проект стандарта соответствует современному научно-техническому уровню.

Взаимосвязь с другими нормативно-правовыми актами и нормативными документами по стандартизации
Принятие настоящего стандарта не повлечет за собой пересмотр, отмену и внесение изменений в другие нормативные документы.

 

Сведения о рассылке проекта стандарта на рассмотрение и согласование
Проект государственного стандарта СТ РК ИСО 1500-1-2012 «Фильтры для сжатого воздуха. Методы испытаний. Часть 1. Масла в виде аэрозолей» был направлен на рассмотрение и согласование в:

1. Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

2. Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан;

3. Департаменты Комитета по Техническому регулированию и метрологии МИНТ РК;

4. ГУ «Иртышский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК»;

5. ИЛ ТОО «Восток-Экология»

6. ИЛ ТОО «Мунай-Экспертиза»

7. РГП «КазИнМетр».

8. ТОО «НЦА»;

9. Национальная экономическая палата Казахстана «Атамекен»;

10. ТК 68 по стандартизации «Безопасность и охрана труда»;

11. ТОО «Центргеоланалит»;

12. РГКП «Павлодарский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» КГСЭН МЗ РК (ИЛ);

13. ОПС и ИЦ ТОО «Центр испытания качества»;

14. АО «НаЦЭкС» (ИЛ);

15. ОПС И ИЦ ТОО «Аналитик АФ»

16. ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «Изыскатель» (ИЦ);

17. ТОО «Компания Нефтехим LTD» (ИЛ);

18. ТОО «Промсервис-Отан»

19. ТОО «Азимут Энерджи Сервисез»;

20. ТОО «ЭкоАстана»;

21. ТК 39 по стандартизации Управление качеством окружающей среды на базе Северо-Казахстанского Государственного университета;

22. ОПС и ИЦ ТОО «Центр сертификации продукции, услуг»

23. ИЛ экологического мониторинга филиал ТОО «Республиканский научно-исследовательский Центр охраны атмосферного воздуха»

24. АС ЛЭ ТОО «Ecology Business Consulting»

25. Эколого-аналитическая лаборатория ТОО «Фирма «Ак-Конiл»

26. ИЛ ТОО «ECOTERA»

27. ИЛ ТОО «Республиканский научно-производственный и информационный центр «Казэкология»

28. ЛХАИ ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина»

29. ЛООС Учреждения «Центр ЭКОЛИМИТ»

30. АЛ ТОО «Ecology Engineering»

Источники информации
Проект стандарта идентичен по отношению к международному стандарту ISO 12500-1:2007 Filters for compressed air — Test methods —Part 1: Oil aerosols (Качество почвы. Предварительная подготовка образцов для физико-химического анализа).
 
Данные о разработчиках
РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии.

Адрес: РГП «КазИнСт», г. Астана, 010000, ул. Орынбор 11, тел/факс: 8(7172) 793320.

ТК по стандартизации № 71 «Экологическая безопасность сырья, материалов, веществ и сооружений».

Адрес: г. Павлодар, 140003, ул. Луначарского 26/1, тел/факс: 8(7182) 309042.

 
 
Председатель ТК № 71 М. Кучер
 
Проект
 
 
Изображение государственного Герба Республики Казахстан

 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
__________________________________________________________________
 
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА
 
Методы испытаний. Часть 1
Масла в виде аэрозолей
СТ РК ИСО - 12500-1-2012

 
(ISO 12500-1:2007, IDT)
 
Настоящий проект стандарта не подлежит 
применению до его утверждения
 
Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
(Госстандарт)
Астана 

	 



	 


 
Предисловие
 
1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии и ТК по стандартизации № 71 «Экологическая безопасность сырья, материалов, веществ и сооружений».

 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от « __ » ______ 20__ г. № ___

 

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 12500-1:2007 Filters for compressed air — Test methods —Part 1: Oil aerosols (Фильтры для сжатого воздуха. Методы испытаний. Часть 1. Масла в виде аэрозолей).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ИСО/TК 118 «Компрессоры и пневматические инструменты, машины и оборудование», подкомитетом SC 4 «Качество сжатого воздуха» Международной организации по стандартизации (ISO).

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены дополнительно в Приложении Д.А.
Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт и на который имеются ссылки, находится в РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

 

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ год 
 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ5 лет

 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
 

Информация об изменениях к настоящему Стандарту публикуется в указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего Стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Государственные стандарты»
 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

 

РК - Содержание
 
	Введение

	1 Область применения

	2 Нормативные ссылки

	3 Термины и определения

	4 Единицы измерения и символы

	5 Стандартные условия 

	6 Требования к испытаниям

	7 Метод испытаний

	8 Неопределенность

	9 Протокол испытаний

	Приложение А (информационное)

	Библиография

	Приложение Д.А (информационное)


 
 

Введение
 
Масла в виде аэрозолей являются типичными загрязнителями, обнаруживаемыми в потоках сжатого воздуха. Коалесцентные фильтры предназначены для удаления масел в виде аэрозолей из сжатого воздуха.

Наиболее важными техническими характеристиками фильтра являются эффективность удаления масел в виде аэрозолей из потока воздуха и величина перепада давления при прохождении через фильтр потока сжатого воздуха, когда фильтроэлемент насыщен маслом. В настоящем стандарте установлены способы сравнения характеристик различных фильтров.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
_____________________________________________________________________________
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА 
Методы испытаний. Часть 1
Масла в виде аэрозолей
_____________________________________________________________________________
Дата введения 20________
1 Область применения
 

В настоящем стандарте установлен метод испытаний и описан испытательный стенд, необходимые для проведения испытаний коалесцентных фильтров, используемых в системах, где циркулирует сжатый воздух, для определения эффективности удаления ими масел в виде аэрозолей.

В настоящем стандарте приведен метод определения таких характеристик фильтра, как перепад давления и эффективность удаления масел в виде аэрозолей.

В соответствии с методом испытаний, установленным настоящим стандартом, характеристику коалесцентного фильтра выражают через массовую концентрацию масел в виде аэрозолей в мг/м3, вычисленную по результатам, полученным при стандартных номинальных параметрах испытательного стенда.

 
2 Нормативные ссылки
 
Для применения настоящего Стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):
СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации в Республике Казахстан.

ISO 1219-1:2006* Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit diagrams - Part 1: Graphic symbols for conventional use and data-processing applications (ИСО 1219-1-2006 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и их компоненты. Графические обозначения и принципиальные схемы. Часть 1. Графические обозначения для общепринятого использования и применительно к обработке данных)

ISO 2602:1980* Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval (ИСО 2602-1980 Статистическое представление результатов испытаний. Оценка среднего. Доверительный интервал)

ISO 2854:1976* Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to means and variances (ИСО 2854-1976 Статистическое представление данных. Методы оценки и проверки гипотез о средних значениях и дисперсиях)

ISO 3649:1980* Cleaning equipment for air or other gases - Vocabulary (ИСО 3649:1980 Оборудование для очистки воздуха или других газов. Словарь) 

ISO 5598:2008* Fluid power systems and components - Vocabulary (ИСО 5598-2008 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и их компоненты. Словарь)

 

_____________________
Проект, редакция 1
ISO 7000:2004* Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis (ИСО 7000-2004 Графические символы, наносимые на оборудование. Перечень и сводная таблица) 

ISO 7183:2007* Compressed-air dryers - Specifications and test methods (ИСО 7183-2007 Сушилки, работающие на сжатом воздухе. Технические условия и методы испытаний)

ISO 8573-1:2001* Compressed air - Part 1: Contaminants and purity classes (ИСО 8573-1:2001 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты)

ISO 8573-2:2007* Compressed air- Part 2: Test methods for oil aerosol content (ИСО 8573-2-2007 Сжатый воздух. Часть 2. Методы контроля содержания масел в виде аэрозолей)

ISO 14644-3:2005* Clean rooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods ИСО 14644-3:2005 Помещения чистые и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающий эту ссылку.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Ссылочные нормативные документы, приведённые в настоящем разделе, применяются в соответствии с СТ РК 1.9.

 
3 Термины и определения
 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Температура окружающей среды (ambient temperature): Температура воздуха, окружающего испытываемый фильтр.

3.2 Коалесценция (coalescing): Процесс, в результате которого частицы жидкости во взвешенном состоянии сливаются друг с другом с образованием частиц большего объема.

3.3 Загрязнитель (contaminant): Любое твердое вещество, жидкость или газ, отрицательно влияющее на систему.

3.4 Фильтр (filter): Аппарат для разделения или удаления загрязнителей из сжатого воздуха или потока газа.

3.5 Перепад давления, аэродинамическое сопротивление, ∆р (pressure drop, differential pressure, ∆р): Разность значений полного давления сжатого воздуха до и после фильтра, измеренная в установленных условиях.

3.6 Эквивалентный поток (equivalent flow velocity): Поток сжатого воздуха при давлении в испытательном стенде 700 кПа [7 бар (е)], при котором достигается скорость потока, равная скорости потока в устройстве, работающем при номинальных значениях давления и потока, отличных от этих значений в испытательном стенде.

3.7 Пристеночное течение (wall flow): Часть потока сжатого воздуха, в которой загрязнение жидкостью уже не может существовать в виде аэрозоля. 

 

___________________

* применяется в соответствии с СТ РК 1.9

4 Единицы измерения и символы
 

Рекомендуется использовать физические величины и их единицы измерения международной системы СИ [1]. Однако в соответствии с принятой практикой в области пневматики, допустимо использовать внесистемные единицы измерения, принятые ИСО.

1 бар =100000 Па

 

ПРИМЕЧАНИЕ В барах (е) выражают эффективное давление выше атмосферного

 

1 дм3 (литр) = 0,001 м3
Графические символы на рисунках - по ИСО 1219-1 и ИСО 7000.

 

5 Стандартные условия
 
Объем воздуха приводят к следующим стандартным условиям:

a) температура воздуха 20 °С;

б) абсолютное давление воздуха 100 кПа;

в) относительное давление водяного пара 0.

 
6 Требования к испытаниям
 
6.1 Стандартные номинальные параметры

Стандартные номинальные параметры приведены в Таблице 1.

 

Таблица 1 - Стандартные номинальные параметры
 

	Параметры, указываемые в протоколе
	Единицы измерения
	Номинальное значение параметра с)
	Допустимое отклонение действительного показания прибора
	Точность прибора в условиях испытания

	Температура сжатого воздуха на входе в испытательный стенд
	°С
	20
	± 5
	± 2 °С

	Давление сжатого воздуха на входе в испытательный стенд на входе
	кПа

[бар (е)]
	700 (7)
	± 10 (0,1)
	± 10 кПа

	Температура окружающей среды
	°С
	20
	± 5
	± 2 °С

	Минимальный уровень чистоты сжатого воздуха а)
	-
	Класс чистоты 2 6 1 d) по ИСО 8573-1

	Расход сжатого воздуха при испытании
	м3/ч
	100 % номинального расхода
	± 2 %

 
	± 4 % показания измерительного прибора

	Таблица 1 (продолжение) 

 

	Массовая концентрация контрольного аэрозоля на входе в испытательный стенд b) с)
	мг/м3
	10
	40
	± 10 %
	± 10 % показания измерительного прибора

	Перепад давления 

 
	Па (мбар)
	Не применимо
	Не применимо
	± 10 % показания измерительного прибора

	_______________________

a) Соблюдение минимального требования к чистоте сжатого воздуха на входе в генератор аэрозоля - обеспечить, чтобы в нем на входе в испытываемый фильтр не содержалась влага.

b) Могут быть использованы минеральные смазочные масла классом вязкости 46, обладающие свойствами, типичными для компрессорных масел, соответствующие требованиям [2]. 

с) Выбор сделан на основе типа и метрологических характеристик компрессора, представительного для других используемых устройств.

d) Первая цифра обозначает класс чистоты сжатого воздуха по твердым частицам; вторая - класс чистоты по влажности; а третья - класс чистоты по суммарному (общему) содержанию масел.

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
6.2 Скорость потока сжатого воздуха на входе в испытательный стенд

Испытание по определению эффективности удаления масел в виде аэрозолей фильтром выполняют при расходе сжатого воздуха, который был указан изготовителем как максимальный номинальный расход при непрерывной работе для каждой конкретной модели фильтра.

Для поддержания турбулентного потока сжатого воздуха и сведения к минимуму осаждения аэрозолей минимальное число Рейнольдса для потока сжатого воздуха во входной трубке должно быть 4000.

Число Рейнольдса Re вычисляют по Формуле (1):

 

 [image: image1.png]


, (1)

 

где Dυρ - внутренний диаметр трубки, м;

υ- скорость потока, м/с;

ρ- плотность, мг/м3;

η - динамическая вязкость, Па·с.

Если фильтр состоит из нескольких фильтроэлементов, то испытание проводят на фильтре с фильтроэлементом при максимальном рекомендуемом расходе сжатого воздуха и полученные результаты используют в качестве представительных для фильтра, состоящего из нескольких таких фильтроэлементов.

6.3 Расход сжатого воздуха на входе в испытательный стенд

При испытании фильтров, для которых значение максимального номинального расхода относилось к давлению, отличному от 7 бар(е), эффективность удаления масел в виде аэрозолей может быть определена с использованием эквивалентной скорости потока сжатого воздуха при номинальном давлении, указанном изготовителем испытываемого фильтра.

Расход сжатого воздуха при испытании фильтров, м3/ч, в стандартных условиях, вычисляют по Формуле (2):

 

 [image: image2.png]Gmaze Ky <P,

Py




, (2)

 

где qVn,REF- номинальный расход сжатого воздуха при стандартных условиях, м3/ч;

kT - коэффициент сжимаемости воздуха при номинальном давлении и 20 °С;

ре - абсолютное давление при испытании, бар (а);

рn - абсолютное номинальное давление, бар (а).

 

7 Метод испытаний
 

7.1 Испытательный стенд

Схема испытательного стенда для определения эффективности удаления фильтром масел в виде аэрозолей приведена на рисунке 1.

 

[image: image3.jpg]13

10

12

1"




 

1 - подача сжатого воздуха; 2 - регулятор давления; 3 - датчик температуры; 4 - датчик точки росы; 5 - шаровой полнопроходный кран; 6 - датчик давления; 7 - дифференциальный манометр; 8 - забор пробы; 9 - многооборотный клапан тонкой регулировки; 10 - расходомер; 11 - пневмоглушитель; 12 - датчик температуры окружающей среды; 13- генератор аэрозоля; 14а) - трубка Пито; 15 - испытываемый фильтр

 

а) Описание конструкции трубок Пито приведено в ИСО 7183.

 

Рисунок 1 - Схема испытательного стенда
 
7.2 Массовая концентрация контрольного аэрозоля при испытании

Устанавливают все параметры испытательного стенда на стандартные номинальные значения, приведенные в Таблице 1. Генератор аэрозоля должен обеспечивать полидисперсное распределение частиц масляного аэрозоля по размерам в диапазоне от 0,15 мкм до 0,4 мкм за единичный импульс. В диапазоне от 0,15 мкм до 0,4 мкм генератор аэрозоля должен обеспечивать нормальное распределение среднего размера частиц, а также распыление аэрозолей и получение выходного сигнала, соответствующего значению массовой концентрации контрольного аэрозоля, указанной в Таблице 1.

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы концентрация масел в сжатом воздухе, поступающем на фильтр, представляла собой концентрацию масел в виде аэрозоля с размерами частиц в диапазоне, указанном выше, и, при необходимости, в системе генерирования аэрозолей должно быть предусмотрено устройство для предотвращения пристеночного течения в испытательном стенде.

7.3 Испытание

Испытывают три образца каждой модели фильтра. Испытание проводят три раза для одного и того же фильтроэлемента, а результаты усредняют.

7.4 Кондиционирование фильтроэлемента, подлежащего испытанию

Процесс коалесценции на фильтроэлементе должен прийти в состояние равновесия перед началом испытания. Допускается кондиционировать испытываемый фильтр при массовой концентрации контрольного аэрозоля, превышающей значение, приведенное в Таблице 1; однако предпочтительнее установить действительные параметры испытательного стенда и дать процессу коалесценции на фильтроэлементе придти в равновесие, настроив генератор аэрозоля на заданное значение массовой концентрации контрольного аэрозоля. Если массовая концентрация контрольного аэрозоля превышает установленное значение, то это может привести к избыточной массовой концентрации контрольного аэрозоля на выходе из испытательного стенда и получению неправильных результатов при проведении испытания.

Считают, что равновесие достигнуто, когда жидкое масло начинает собираться на дне корпуса фильтра, в котором находится испытываемый фильтроэлемент, а скорость изменения перепада давления сжатого воздуха составляет менее 1 % в час от измеренного перепада давления.

Перепад давления на испытываемом фильтре должен регистрироваться. При необходимости расход воздуха может быть отрегулирован.

7.5 Определение массовой концентрации масел в виде аэрозолей

Массовую концентрацию масел в виде аэрозолей определяют по ИСО 8573-2 или, в качестве альтернативы, с использованием подходящего фотометра аэрозолей, работающего на принципе рассеяния в белом свете, по ИСО 14644-3, приложение С, который обеспечивает отбор и анализ проб сжатого воздуха для рассматриваемой области ожидаемых массовых концентраций аэрозоля. Такой прибор должен быть предварительно откалиброван с использованием контрольного аэрозоля и должен обеспечивать отбор проб воздуха при давлении испытания. Следят за тем, чтобы метод отбора проб сжатого воздуха соответствовал требованиям, приведенным в ИСО 8573-2, т.е. к отбору проб в полном потоке или в изокинетических условиях.

7.6 Определение перепада давления на фильтре при прохождении влажного воздуха

Перепад давления на фильтре при прохождении влажного воздуха определяют при расходе, составляющем 100 % номинального расхода, если состояние равновесия было достигнуто при работающем генераторе аэрозолей и параметрах, перечисленных в Таблице 1.

 

8 Неопределенность
 

ПРИМЕЧАНИЕ Вычисление вероятной ошибки в соответствии с настоящим разделом не обязательно.

 

Применение физических методов измерений не позволяет дать количественную оценку физической величине или определить истинное значение ошибки каждого отдельного измерения. Однако если условия измерений известны, можно оценить или вычислить характерное отклонение измеряемой величины от истинного значения таким образом, что можно с определенной степенью достоверности утверждать, что истинная ошибка не превышает указанного отклонения. Значение этого отклонения (обычно это 95 %-ный доверительный интервал) представляет собой критерий точности для отдельного измерения.

Предполагается, что все систематические ошибки, которые могут иметь место при измерении отдельных величин и характеристик сжатого воздуха, могут быть скомпенсированы специальными действиями. Дополнительное предположение состоит в том, что доверительные интервалы, обусловленные ошибками при снятии или интеграции показаний, можно не определять, если число измерений достаточно большое.

Незначительные систематические ошибки, которые могут возникнуть, можно отнести к неточности измерений.

Классификации качества и доверительные интервалы часто используются для характеристики неопределенности отдельных измерений. За некоторыми исключениями (например, для электрических преобразователей), они могут использоваться только для классификации качества или ошибки.

Данные о неопределенности измерений отдельных величин и доверительных интервалов, характеризующих свойства газа, являются приблизительными и могут быть уменьшены за счет использования более совершенных приборов (см. ИСО 2602 и ИСО 2854).

 

9 Протокол испытаний
 

9.1 Форма записи

Параметры должны быть отнесены к стандартным условиям и, как минимум, включать данные, приведенные в Таблице 1. В протокол включают результаты, полученные в условиях испытания.

9.2 Технические данные

Технические данные должны включать следующую информацию:

- заключение о том, что данные были получены в ходе испытаний, проведенных в соответствии с настоящим стандартом;

- номер модели корпуса фильтра;

- номер модели фильтроэлемента;

- среднее значение массовой концентрации на выходе и перепад давления;

 - значение массовой концентрации контрольного аэрозоля на входе при испытании.

 
 
Приложение A
(информационное)
 
Форма протокола испытания
 
	Дата испытания
	 

	Испытательный стенд
	 

	Размещение
	 

	Контактная информация
	 

	Испытываемая продукция
	 

	Производитель
	 

	Номер модели корпуса фильтра 
	 

	Номер модели фильтроэлемента 
	 

	Номинальный расход
	 

	Используемый тип масла 
	 

	Метод, используемый для определения концентрации масел в виде аэрозолей
	(удалить то, что не применимо)
	ISO 8573-2
	Фотометр


 
Таблица - Стандартные номинальные параметры и результаты измерений
 
	Параметр, указываемый в протоколе
	Единица измерения
	Номинальный параметр
	Испытание
	Результат
(средний)

	
	
	
	1
	2
	3
	

	Температура сжатого воздуха на входе в испытательный стенд
	°C
	20 ± 3
	 
	 
	 
	 

	Давление сжатого воздуха на входе в испытательный стенд
	кПа [бар (e)]
	700 (7)
	 
	 
	 
	 

	Температура окружающей среды
	°C
	20 ± 5
	 
	 
	 
	 

	Точка росы при давлении на входе в испытательный стенд
	°C
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход воздуха (стандартные условия)
	м3/ч
	 
	 
	 
	 
	 

	Кондиционирование фильтра:

массовая концентрация контрольного аэрозоля на входе в испытательный стенд (приводят, если ее значение превышает приведенное в таблице 1)
	мг/м3
	не применимо
	не применимо
	 

	Массовая концентрация масел на выходе из испытательного стенда
	мг/м3
	 
	 
	 
	 
	 

	Перепад давления при прохождении влажного воздуха
	Па (мбар)
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание
	 

	
	 

	
	 

	Испытание проведено:

	Подпись (испытателя):
	Дата:

	Специалист (изготовитель или другое лицо)
	Дата:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Библиография
 
[1] ISO 1000, Единицы СИ и рекомендации по применению кратных и дольных от них и некоторых других единиц. 
[2] ISO 3448, Материалы смазочные жидкие индустриальные. Классификация вязкости по ISO.
[3] ISO 5782-1, Приводы пневматические. Фильтры для сжатого воздуха. Часть 1. Основные характеристики для торговой документации и специальные требования.
[4] ISO 5782-2, Приводы пневматические. Фильтры для сжатого воздуха. Часть 2. Методы испытаний для определения основных характеристик, включаемых в документацию поставщика. 
[5] Хиндс, В. Мачер, Д. и Фирст, M.У., Размер распределения аэрозолей, образовавшихся из альтернативных материалов. Ласкин Cold DOP аэрозольный генератор, Гарвардская школа общественного здравоохранения, Бостон, Массачусетс - Труды 16-й DOE конференции по ядерной энергетики очистки воздуха.
 

 

 

 

Приложение Д.А
(информационное)

 

Таблица Д.А 1 - Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международным документам
 

 

	Обозначение и наименование международного стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование государственного стандарта

	ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis (ИСО 7000 Графические символы, наносимые на оборудование. Перечень и сводная таблица)
	IDT
	СТ РК ИСО 7000-2007 Условные обозначения наносимые на оборудование. Перечень и

сводная таблица

 


 
_____________________________________________________________________________
УДК 62-784.432:006.35 МКС 23.100.60;71.100.20

 
______________________________________________________________________

Ключевые слова: сжатый воздух, масла в виде аэрозолей, фильтр коалесцентный, эффективность, перепад давления, испытания

 

