Приложение к ТС
	Наименование
	Модель
	Кол-во
	Задачи 

	Хроматограф
	Кристалл-5000.2
	6
	- Ремонт, наладка и своевременная замена неисправных частей приборов, а именно:
- проверка/ замена предохранителей;

- устранение не герметичности в газовых соединениях, замена уплотняющих прокладок;

- замена изнашиваемых частей в испарителях (лайнер, уплотнительное кольцо, мембрана);

- калибровка приборов соответствующими стандартными образцами, с выдачей хроматограмм, отчетов, актов и пр.;

- проверка старых и установка новых методов анализа;

- проверка приемлемости результатов измерений;

- градуировка и проверка приемлемости градуировки;

- получение конечных результатов в соответствии требованиям  ГОСТов, НД и стандартов;
- проверка работоспособности всех РРГ-10, РРГ-11 (стабильность поддержания расхода газа и давления), замена/ ремонт;

- кондиционирование и/или замена колонок;

- при необходимости вносить изменения в конструкционную и газовую схему хроматографа, вносить предложения по улучшению и по модификации в существующую схему;
-  обслуживание узлов ввода пробы:  Кран дозатор – Испаритель, на возможность утечек газа носителя или пробы. При необходимости  проводить замену Крана дозатора (особенно для сжиженных газов, и на других приборах); 

- промывка испарителей, узлов ввода пробы и детекторов;
- своевременное обновление  программного обеспечения с целью поддержания актуальности хроматографического  комплекса
- установка и проверка правильности расчетов по карте Шухарта;
- подготовка хроматографов к процедуре поверки согласно Методике поверки, составление отчетов по характеристикам поверки:  Шум, СКО, Предел детектирования;

- проверка детекторов (устранение причин спада сигнала детектора на ноль); 

-проверка на наличие  акустических шумов, ложных пиков, проверка состояния детекторов,  стабильность балансировки фонового сигнала детектора;
- проверка уровня флуктуационных шумов нулевого сигнала, т.к. хроматограф выходит на этап готовность, но с течением времени идет большое смешение сигнала и по каналу ДТП -2 сигнал падает на ноль, а по каналу ДТП-3 идет восходящий дрейф.), Выявить и устранить причину резких «всплесков» сигнала детекторов; - проверка сопротивления термочувствительных элементов ДТП;

- проверка дрейфа базовой линии ДТП;

- проверка герметичности газовой схемы с детектором ДТП и ПИД;

- проверка свечи во время поджига;

- очистка коллекторного электрода;

- проверка регуляторов баллонных на герметичность, срабатывание предохранительного клапана, проверка манометров.
- проверка  и регенерация фильтров хроматографа.

	Генератор водорода
	
	2
	- Ремонт и своевременная замена неисправных частей приборов;

- регенерация  адсорбента фильтров;
- контроль напряжения на секциях электролизного модуля. При необходимости осуществить промывку ячейки и сепаратора.   Контроль напряжения на секциях электролизного модуля. 

- проверка производительности;
- проверка стабильности работы приборов;

- проверка срабатывания клапана Кл1.

- очистка мембран компрессора.

	Компрессор 
	
	2
	

	Блок Фильтров 
	
	2
	- Регенерация адсорбента фильтров;
- проверка качества очистки газа фильтром.

	Титратор  
	Mettler Toledo
	2
	Ремонт, смазка, замена неисправных зап. частей, калибровка по стандартным растворам.

	анализатор точки росы
	Higrovision BL
	1
	Калибровка прибора по влаге и углеводородам, ремонт, наладка, ремонт у производителя

	Аппарат определения ДНП
	АДП-02
	1
	Проверка работоспособности прибора, наладка, ремонт, проверка по ГСО,

	Спектрофотометр
	ПЭ-5300ВИ/ или аналог
	1
	Наладка, градуировка по СО на методы испытаний, ремонт

	Цифровой Плотномер Mettler Toledo
	DM45DR
	1
	Поверка, проверка и калибровка по СО, замена/ремонт неисправных частей прибора

	Аппарат фракционной разгонки нефтепродуктов
	АРНС-20
	1
	Проверка работоспособности прибора, наладка, ремонт, замена неисправных частей аппарата. Проверка по ГСО.

	Циркуляционный термостат 
	LAUDA RE 620 GW и LAUDA EТ20S
	2
	Проверка работоспособности прибора, наладка, ремонт.

	Испытательное оборудование 
	SNOL, LIOP, Nabertrm, 
	3
	Ремонт, наладка, замена неисправных частей

	Дистиллятор 
	ДЭ 25( СПб)
	1
	Ремонт, чистка от накипи, замена неисправных частей

	Хроматограф
	Кристалл-2000М -  зав.№ 5567, 

инв.№ 008297 «Кристалл 5000.1», -          зав.№ 5662, 

инв.№ 009037 «Кристалл 5000.2», -          зав.№ 254240,               инв.№ 011103, «Кристалл 5000.2», -          зав.№ 2052211, 

инв.№ 016331, «Кристалл 5000.2», -          зав.№ 352464, 

инв.№ 011887, «Кристалл 5000.2», -          зав.№ 452274, 

инв.№ 012911 
	6
	- Ремонт, наладка и своевременная замена неисправных частей приборов, а именно:

- проверка/ замена предохранителей;

- устранение не герметичности в газовых соединениях, замена уплотняющих прокладок;

- замена изнашиваемых частей в испарителях (лайнер, уплотнительное кольцо, мембрана);

- калибровка приборов соответствующими стандартными образцами, с выдачей хроматограмм, отчетов, актов и пр.;

- проверка старых и установка новых методов анализа;

- проверка приемлемости результатов измерений;

- градуировка и проверка приемлемости градуировки;

- получение конечных результатов в соответствии требованиям  ГОСТов, НД и стандартов;
- проверка работоспособности всех РРГ-10, РРГ-11 (стабильность поддержания расхода газа и давления), замена/ ремонт;

- кондиционирование и/или замена колонок;

- при необходимости вносить изменения в конструкционную и газовую схему хроматографа, вносить предложения по улучшению и по модификации в существующую схему;

-  обслуживание узлов ввода пробы:  Кран дозатор – Испаритель, на возможность утечек газа носителя или пробы. При необходимости  проводить замену Крана дозатора (особенно для сжиженных газов, и на других приборах); 

- промывка испарителей, узлов ввода пробы и детекторов;

- своевременное обновление  программного обеспечения с целью поддержания актуальности хроматографического  комплекса
- установка и проверка правильности расчетов по карте Шухарта;

- подготовка хроматографов к процедуре поверки согласно Методике поверки, составление отчетов по характеристикам поверки:  Шум, СКО, Предел детектирования;

- проверка детекторов (устранение причин спада сигнала детектора на ноль); 

-проверка на наличие  акустических шумов, ложных пиков, проверка состояния детекторов,  стабильность балансировки фонового сигнала детектора;

- проверка уровня флуктуационных шумов нулевого сигнала, т.к. хроматограф выходит на этап готовность, но с течением времени идет большое смешение сигнала и по каналу ДТП -2 сигнал падает на ноль, а по каналу ДТП-3 идет восходящий дрейф.), Выявить и устранить причину резких «всплесков» сигнала детекторов;

- проверка сопротивления термочувствительных элементов ДТП;

- проверка дрейфа базовой линии ДТП;

- проверка герметичности газовой схемы с детектором ДТП и ПИД;

- проверка свечи во время поджига;

- очистка коллекторного электрода;

- проверка регуляторов баллонных на герметичность, срабатывание предохранительного клапана, проверка манометров.
- проверка  и регенерация фильтров хроматографа.

	Генератор водорода
	
	3
	- Ремонт и своевременная замена неисправных частей приборов;

- регенерация  адсорбента фильтров;

- контроль напряжения на секциях электролизного модуля. При необходимости осуществить промывку ячейки и сепаратора.   Контроль напряжения на секциях электролизного модуля. 

- проверка производительности;
- проверка стабильности работы приборов;

- проверка срабатывания клапана Кл1.

- очистка мембран компрессора.

	Компрессор 
	
	3
	

	Блок Фильтров 
	
	3
	- Регенерация адсорбента фильтров;

- проверка качества очистки газа фильтром.

	Анализатор нефтепродуктов
	ТОХ-100           Зав. № А7М 42977,          инв. № 8293
	1
	Калибровка, проверка работоспособности и чистка электродов, подготовка градировочных растворов, постановка анализа, ремонт и восстановление работоспособности анализатора. Проведения технического обслуживания и ремонта анализатора нефтепродуктов ТОХ-100 один раз в квартал, по месту эксплуатации ИЛ ЦИТС

	Аппарат определения ДНП
	АДП-02

Зав. номер:

№ 77;
	1
	Проверка работоспособности прибора, плановое техническое обслуживание.

	Аппарат  ЛАЗ-М


	ЛАЗ-М

Зав. номер:

№ 43
	1
	Проверка работоспособности прибора,  плановое техническое обслуживание.

	Флюорат  
	02-5М

Зав. номер:

№ 8153
	1
	Ремонт и юстировка один раз в квартал и поверка  

	Анализатор серы
	АСЭ-2

Зав. номер:

№24
	1
	Проверка работоспособности прибора,  плановое техническое обслуживание.

	Титратор потенциометрический автоматический 
	АТП -02 

Зав. номер: 111122_1
	1
	Юстировка - проверка работоспособности, чистка теплообменника. Ремонт, калибровка по буферным или контрольным  растворам.

	Анализатор рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный 
	Спектроскан СLSW 

Зав. № 8182,                    инв. № 016327
	1
	Проверка работоспособности прибора,  плановое техническое обслуживание.  Проверка и коррекция градуировки прибора. Замена охлаждающей жидкости при необходимости. Очистка при обнаружении загрязнения пробозагрузочного устройства  

	Всего единиц
	
	39
	


